SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1176                  CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 02-Aug-01s                    PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS	ABCDM	COEFFICIENTS

g = -4.31707525e+00	a =    9.81223105e-05

h =   5.93676113e-01	b =    5.93933142e-01

i =    1.93633266e-04	c =   -4.31736821e+00

j =    2.24893780e-05	d =   -8.07850481e-05

CPcor = -9.57e-08 (nominal)	M =   3.6

CTcor = 3.25e-06 (nominal)                                      CPcor = -9.57e-08 (nominal)

BATH TEMP       BATH SAL       BATH COND          INST FREQ       INST COND             RESIDUAL

(IPTS-68 degsC)      (PSU)               (Siemens/m)             (kHz)                 (Siemens/m)           (Siemens/m)

0.0000                0.0000             0.00000               2.69507            -0.00000               0.00000

-1.3571              36.0219             2.86135               7.43094             2.86132               -0.00003

1.1123              36.0216             3.07895               7.67181             3.07899                0.00004

15.3474              36.0235             4.43838               9.03021             4.43840                0.00002

18.8516              36.0249             4.79687               9.35512             4.79682                -0.00005

29.3692              36.0249             5.91705	          10.30371             5.91710                0.00005

32.9753               36.0226            6.31381             10.61892             6.31378                -0.00003