SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1176                  CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 20-Nov-98s                    PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS	                        ABCDM  COEFFICIENTS

g = -4.31854180e+00                                            a =      5.49785125e-05

h = 5.9404305le-01                                               b =     5.94317892e-01

i = 1.12028166e-04                                               c =   -4.31946400e+00

j = 2.64002786e-05                                              d =   -8.8030598le-05

CPcor = -9.57e-08 (nominal)                                M =    3.8

CTcor = 3.25e-06 (nominal)                                 CPcor = -9.57e-08 (nominal)

BATH TEMP           BATH SAL       BATH COND          INST FREQ       INST COND             RESIDUAL

(IPTS-68 degsC)           (PSU)               (Siemens/m)             (kHz)                 (Siemens/m)           (Siemens/m)

0.0000                    0.0000             0.00000               2.69513              0.00000             0.00000

-1.3365                  34.4153            2.74711                7.30164              2.74710            -0.00001

1.1198                  34.4155             2.95520               7.53612              2.95520             0.00000

15.2479                  34.4159             4.25135               8.85637              4.25135             0.00000

18.7171                  34.4155             4.59200               9.17146              4.59202	           0.00002

29.1059                  34.4157             5.654741            10.09004             5.65437            -0.00004

32.6557                  34.4100             6.02884              10.39417             6.02887              0.00003