SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1176                  CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 23-Jan-03s                    PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS	ABCDM	COEFFICIENTS

g = -4.31921063e+00	a =    5.79390797e-05

h =   5.94248029e-01	b =    5.94282636e-01

i =    6.69909348e-05	c =   -4.31891661e+00

j =    3.05021127e-05	d =   -7.86757782e-05

CPcor = -9.57e-08 (nominal)	M =   3.8

CTcor = 3.25e-06 (nominal)                                      CPcor = -9.57e-08 (nominal)

BATH TEMP       BATH SAL       BATH COND          INST FREQ       INST COND             RESIDUAL

(IPTS-68 degsC)      (PSU)               (Siemens/m)             (kHz)                 (Siemens/m)           (Siemens/m)

0.0000                0.0000             0.00000               2.69508            -0.00000              -0.00000

-0.5001              35.1408             2.87109               7.44172             2.87110                0.00001

1.0000              35.1414             3.00109               7.58627             3.00108               -0.00001

14.9999              35.1424             4.30735               8.90802             4.30734               -0.00001

18.4999              35.1426             4.65694               9.22925             4.65695                0.00001

29.0000              35.1399             5.74932	          10.16663             5.74933                0.00001

32.5000              35.1345             6.12516             10.46935             6.12515               -0.00001

POST CRUISE CALIBRATION