SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1178                  CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 23-Sep-99s                    PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS	ABCDM	COEFFICIENTS

g = -4.l5367817e+00	a =	4.1498899le-05

h = 5.91297397e-01	b =	5.91296313e-01

i = 2.14546758e-05	C =	-4.l5355490e+00

j = 3.10827167e-05	d =	-8.20794439e-05

CPcor = -9.57e-08 (nominal)	m =	3.9

CTcor = 3.25e-06 (nominal)                                    CPcor = -9.57e-08 (nominal)

BATH TEMP       BATH SAL       BATH COND          INST FREQ       INST COND             RESIDUAL

(IPTS-68 degsC)       (PSU)               (Siemens/m)             (kHz)                 (Siemens/m)           (Siemens/m)

0.0000                   0.0000               0.00000                  2.64980               -0.00000                   -0.00000

-1.3942                 34.9264               2.77923                  7.33888                2.77918                   -0.00005

1.1448                 34.9256               2.99698                  7.58427                2.99705                     0.00007

15.2634                 34.9270               4.30927                  8.91892                4.30921                    -0.00006

18.7011                 34.9270               4.65124                  9.23474                4.65125                     0.00001

29.2441                34.9266               5.74356                10.17683                5.74363                     0.00007

32.6836                 34.9231               6.11145                10.47459                6.11140                   -0.00005