SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 0301                    SBE 43

CALIBRATION DATE: 05-Sep-02                      OXYGEN CALIBRATION DATA

COEFFICIENTS:

Soc  =  0.3583                        TCor =  0.0006

Boc  =  0.0000                         PCor =  1.350e-04

Voffset =  -0.5763

BATH OX      BATH TEMP      BATH SAL         INSTRUMENT        INST OX         RESIDUAL

ml/l                  (ITS-90 degsC)     PSU                       VOLTS                   ml/l                   ml/l

1.48                                   5.00                0.04                                 1.038                              1.48                      -0.00

1.58                                 25.00                0.03                                 1.338                              1.60                       0.01

2.47                                   5.00                0.04                                 1.343                              2.46                      -0.01

2.59                                 25.00                0.03                                 1.814                              2.59                       0.00

3.45                                   5.00                0.04                                 1.652                              3.45                      -0.00

3.62                                 25.00                0.03                                 2.304                              3.62                       0.00

5.44                                   5.00                0.04                                 2.273                              5.44                     - 0.00

5.72                                 25.00                0.03                                 3.307                              5.72                     - 0.00

7.02                                   5.00                0.04                                 2.766                              7.02                       0.01

7.84                                 25.00                0.03                                 4.314                              7.83                      -0.00

Note: New Sensor – Used first on Michael’s Leg km0205