SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1392   SBE21 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 02-Jul-04       PSS 1978: C(35,15,O) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS                       ABCDM COEFFICIENTS

g = -3.96592368e+000                        a =  3.94859940e-002

h =   4.73454394e-001                        b =  4.31181092e-001

i =   1.03711537e-003                         c = -3.95510018e+000

j =  -2.80483506e-005                        d =  -1.11406095e-004

CPcor = -9.5700e-008  (nominal)         m = 2.1

CTcor =  3.2500e-006 (nominal)          Cpcor =  -9.5700e-008  (nominal)

Post Cruise Calibration

Performed full diagnostic evaluation, Replaced main pistion O-Rings