SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1392   CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 19-Jan-00       PSS 1978: C(35,15,O) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS                       ABCDM COEFFICIENTS

g = -3.96913770e+00                        a =  3.98806132e-02

h =   4.73985352e-01                        b = 4.31177410e-01

i =  1.02387699e-03                          c = -3.95752300e+00

j =  -2.70394416e-05                        d =  -1.24082875e-04

CPcor = -9.57e-08  (nominal)             m = 2.1

CTcor =  3.25e-06 (nominal)              Cpcor =  -9.57e-08  (nominal)

Post Cruise Calibration