SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 2078                       TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 12-Aug-99s                        ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90   COEFFICIENTS	IPTS-68   COEFFICIENTS

g =   4.30324087e-03	a =   3.68001979e-03

h =   6.31010336e-04	b =   5.92618163e-04

i =   2.14393117e-05	c =   1.61678036e-05

i =   1.73130985e-06	d =    1.73277527e-06

fo =   1000.000	fo =   2773.491

After repair of cracked 3 pin bulkhead connector